8. Kegiatan Belajar 8 : Konfigurasi Insulation Tester

# a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 8

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar , Anda diharapkan mampu:

- Mengenal dengan baik fungsi dari tiap kontrol dan indikator yang ada pada Insulation Tester

- Memahami kegunaan Insulation Tester

- Dapat menggunakan Insulation Tester dengan baik.

b. Uraian Materi 8.

Insulation Tester biasanya digunakan untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) dari isolasi (insulation) yang membungkus bahan penghantar yang digunakan pada kabel listrik. Secara normatif tegangan listrik setinggi 1 Volt membutuhkan isolasi yang memiliki nilai tahanan/resistans (resistance) sebesar 1000 Ohm (1kΩ). Kerusakan pada isolasi akan mengakibatkan kebocoran tegangan listrik yang dapat membahayakan manusia penggunanya. Alat ini biasanya digunakan pada industri trafo, pemasangan jaringan listrik, dan motor listrik. Namun demikian dapat juga dipakai untuk mengukur tegangan AC (Alternating Current), dan  tahanan/resistan (resistance) pada pesawat televisi. Gambar 45 menampilkan salah satu Insulation Tester yang dimaksud.

www.bkprecision.com

GAMBAR 45. INSULATION TESTER

# Kontrol dan Indikator

Kontrol dan indikator dari Insulation Tester ditampilkan gambar 46 berikut.

- Output Jacks, MΩ. Berguna untuk memeriksa isolasi, apakah ada kebocoran tegangan listrik. kabel penyidik (probes)  warna merah dimasukkan ke jacks warna merah, kabel penyidik (probes) warna hitam dimasukkan ke jacks warna hitam.

- Input Jacks, ACV digunakan untuk pengukuran tegangan AC dan nilai tahanan/resistan (resistance)

- papan Skala

- Indikator “ON”

- “ON MΩ”, saklar pilih untuk  pengukuran tahanan/resistan tinggi (high resistance). “OFF (ACV)”, saklar pilih untuk tegangan AC,  dan “Battery (B) Chek”  untuk memeriksa tegangan baterai.

4

GAMBAR 46

  - Saklar “MΩ/ACV”. Saklar “MΩ” untuk pilihan mode uji isolasi (insulation test). Saklar jangkauan ukur “ACV” untuk mode pengukuran tegangan AC.

- Pengatur posisi jarum pada angka nol secara mekanik (Mechanical Zero Adjust).

c. Rangkuman 8.

    - Insulation Tester digunakan untuk menguji isolasi yang digunakan pada kabel-kabel listrik.

    - Kebocoran isolasi pada penghantar listrik dapat mengakibatkan kebocoran tegangan listrik.

    - Insulation Tester dapat juga dipakai untuk menguji kebocoran tegangan listrik pada industri trafo dan motor, mengukur tegangan AC (Alternating Current), dan  tahanan/resistan (resistance) pada pesawat televisi.

d. Tugas 8.

- Buatlah kelompok (maksimal 4 orang).

- Telitilah alat Insulation Tester atau Megger yang ada di sekolahmu.

- Bandingkan alat yang ada dengan panel indikator Insulation Tester  yang tertulis pada modul ini.

e. Tes Formatif 8.

- Tuliskan kegunaan umum dari Insulation Tester.

- Tuliskan kegunaan tiap-tiap bagian dari panel indikator.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif  8.

- Insulation Tester biasanya digunakan untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) dari isolasi (insulation) yang membungkus bahan penghantar yang digunakan pada kabel listrik.

2)

- Output Jacks, MΩ. Berguna untuk memeriksa kebocoran tegangan listrik.

- Jacks, ACV digunakan untuk pengukuran tegangan AC dan nilai tahanan/resistan (resistance). papan Skala .

- Indikator ON. ON MΩ, saklar pilih untuk  pengukuran tahanan/resistan tinggi (high resistance). OFF (ACV), saklar pilih untuk tegangan AC.

- Battery (B)

- Saklar MΩ/ACV. Saklar MΩ untuk pilihan mode uji isolasi (insulation test).

- Saklar jangkauan ukur ACV untuk mode pengukuran tegangan AC.

- Pengatur posisi jarum pada angka nol secara mekanik (Mechanical Zero Adjust).

g. Lembar Kerja 8

Konfigurasi Insulation Tester

A. Pengantar

Lembar kerja ini berisikan materi yang lebih bersifat “menampilkan Insulation Tester” dan membangun sebuah pembanding melalui tugas mencari manual instruction yang berisikan penggunaan Insulation Tester melalui internet.

Dengan kondisi ini diharapkan Anda akan mengetahui lebih banyak tentang seluk beluk dan model Insulation Tester yang dikeluarkan oleh banyak perusahaan pembuat alat ukur elektronik.

B. Alat  dan Bahan.

  - Alat

  - Komputer yang terkoneksi dengan internet.

  - Bahan

- Alat tulis

- Kertas A4.

- Buku Tulis

- Langkah Kerja

  - Hidupkan komputer.

  - Sambungkan komputer dengan internet (jika komputer di sekolah Anda belum terkoneksi dengan internet, gunakanlah warnet).

  - Masuklah ke www.google.co.id  pada kolom tulis; Insulation Tester.

  - Dengan mesin pencari “Google” carilah data-data dan gambar yang berkenaan dengan Insulation Tester .

  - Cetaklah data yang diperoleh (umumnya dalam bahasa Inggris).

  - Terjemahkanlah data yang ada kedalam bahasa Indonesia.

  - Bandingkan data dan gambar yang Anda peroleh dengan data dan konfigurasi Insulation Tester yang ada pada modul ini.

  - Selamat bekerja.

- Kesimpulan.

- Saran.

9. Kegiatan Belajar 9 : Fungsi Insulation Tester

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 9

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar , Anda diharapkan mampu:

  - Menggunakan Insulation Tester sesuai dengan Standar Prosedur Operasi dan Keselamatan Kerja.

  - Mengukur tegangan bolak balik (Alternating Current Voltage/ACV) di atas 220 Volt dengan baik dan benar.

  - Mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) dengan benar.

b. Uraian Materi 9

Terkadang orang menyebut alat ini dengan nama megohmeter atau megger. Ketika digunakan sebagai penguji kebocoran tegangan (karena bocornya isolasi) alat ini membutuhkan tegangan listrik sebesar 9V yang disuplai oleh 6 buah baterai UM-3 yang masing-masing menghasilkan tegangan sebesar 1,5V. Melalui DC to DC Converter tegangan sebesar 9V akan dinaikkan hingga 1000V.

Hasil pengujian dapat dibaca pada dua alur bacaan pada papan skala. Alur bagian atas digunakan untuk pembacaan pengukuran nilai tahanan/resistan (resistance) dari 0-2000 MΩ, alur bagian bawah digunakan untuk pembacaan hasil pengukuran tegangan dari 0-600V.

Ketika mengukur kebocoran tegangan, hasil pembacaan yang ideal pada papan skala Ω adalah tak terhingga (∞), ini berarti tidak terdapat kebocoran pada pemanfaatan tegangan listrik.

# A. Persiapan Awal

- Sebelum melakukan pengukuran tegangan AC periksalah penunjukan meter pada papan skala. Jarum penunjuk harus berada pada posisi nol atau (∞).

- Jika dibutuhkan dengan menggunakan obeng minus (-), setel pengatur posisi jarum pada posisi angka nol (zero adjustment) sehingga jarum pada papan skala benar-benar menunjuk angka nol.

- Sebelum melakukan pengukuran periksalah kondisi baterai, setel saklar  kiri pada posisi B.CHEK, setel saklar kanan pada posisi MΩ.

- Jika diperlukan baterai dapat diganti.

- Ketika mengukur tegangan AC jangan sekali-kali menyentuh ujung kabel penyidik (probes)! Anda dapat tersengat listrik bertegangan tinggi.

- Ketika mengukur tegangan AC, baterai tidak dibutuhkan.

# B. Mengukur Isolasi

- Pastikan rangkaian yang akan diukur berada dalam posisi “OFF” dan tidak terhubung dengan sumber tegangan AC.

- Setel saklar kiri pada posisi “ON MΩ” saklar kanan pada posisi “MΩ” POWER ON Indicator akan bekerja.

- Masukkan kabel penyidik (probes) tegangan tinggi (warna merah) ke lubang (jack) yang bertanda “MΩ”, kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang (jack) yang berwarna hitam (disebelah kanan lubang yang bertanda “MΩ”).

- Hubungkan kabel penyidik (probes) warna hitam (menggunakan aligator clip) ke “common” atau ground dari rangkaian yang akan diukur. Untuk TV, hubungkan ke casis TV.

- Sentuhkan kabel penyidik (probes)  tegangan tinggi ke titik yang akan diukur (kawat tembaga dari kabel listrik misalnya). Agar terhindar dari sengatan listrik, jaga posisi jari tangan Anda tetap di belakang pengaman.

- Bacalah hasil pengukuran pada papan skala. Terkadang hasil pengukuran kurang memuaskan. Ini terjadi karena kontak antara ujung kabel penyidik (probes) dengan titik yang akan diukur kurang sempurna.

- Jika tidak terjadi kebocoran pada isolasi yang membungkus kabel listrik (atau rangkaian elektronik lainnya), jarum akan tetap menunjuk posisi tak terhingga (∞).

- Jika  terjadi kebocoran pada isolasi yang membungkus kabel listrik (atau rangkaian elektronik lainnya), jarum akan bergerak ke kanan.

# C. Pengukuran Tegangan AC

- Setel saklar kiri pada posisi “OFF (ACV)”, setel saklar kanan pada posisi ACV.

- Masukkan kabel penyidik (probes) ke lubang-lubang (jacks) ACV.

- Hubungkan kabel penyidik (probes) ke titik yang mengandung tegangan AC.

- Hasil pengukuran dibaca pada papan skala.

# D. Keselamatan Kerja dan Keselamatan Alat

- Ingat satu hal! Sengatan listrik bertegangan tinggi dapat membuat arus sebesar 10 mili-Ampere masuk menuju jantung dan menghentikan detak jantung manusia. Tegangan DC maupun AC di bawah 35 Volt tetap mengandung bahaya bagi manusia. Arus listrik yang tinggi bahkan lebih berbahaya lagi.

- Tegangan output dari mode MΩ bisa mencapai 1000V, namun arus yang menyertainya tidak besar sehingga tidak begitu berbahaya, namun demikian Insulation Tester mengandung kejutan listrik yang tinggi, karenanya jangan sekali-kali menyentuh ujung kabel penyidik (probes).

- Jika ingin memperbaiki Insulation Tester dan membuka kotak (casing) nya, ingatlah satu hal bahwa mungkin masih terdapat tegangan setinggi 1000 Volt di titik-titik rangkaian. Beberapa titik mungkin masih mengandung arus yang besar, demikian juga kabel penyidik (probes) masih mengandung tegangan yang tinggi, hindarilah kontak secara langsung.

- Jangan gunakan Insulation Tester untuk mengukur tegangan AC di atas 600 Volt.

- Ketika memeriksa apakah isolasi bocor (yang mengakibatkan terjadinya kebocoran tegangan), pastikan rangkaian yang akan diperiksa sudah terbebas dari jaringan listrik atau sumber daya lainnya.

- Hindari kontak langsung dengan titik-titik pada rangkaian yang mengandung tegangan tinggi seperti saklar “ON-OFF”, sekring (fuse), transformator, dan lain-lain. Pada titik-titik ini terkadang masih terdapat tegangan tinggi, walau pesawat yang akan diukur sudah dimatikan (“OFF”)

c. Rangkuman 9

  - Insulation Tester  disebut juga megohmeter atau megger.

  - Alat ini membutuhkan tegangan listrik sebesar 9V yang disuplai oleh 6 buah baterai UM-3 yang masing-masing menghasilkan tegangan sebesar 1,5V.

  - Melalui DC to DC Converter tegangan sebesar 9V akan dinaikkan hingga 1000V.

  - Hasil pengujian dapat dibaca pada dua alur bacaan pada papan skala.

  - Hasil pembacaan yang ideal pada papan skala adalah adalah tak terhingga (∞).

  - Titik-titik rangkaian yang akan diuji terkadang masih mengandung tegangan tinggi, walaupun rangkaian sudah dalam kondisi “OFF”

  - Arus sebesar 10 mili-Ampere dapat menghentikan detak jantung manusia.

d. Tugas 9

  - Buatlah ringkasan (resume) dari uraian materi Insulation Tester yang ada pada modul ini.

  - Mintalah petunjuk dan penilaian pada Guru Anda.

e. Tes Formatif 9

  - Tegangan DC 9 Volt dinaikkan menjadi DC 1000 Volt oleh alat yang bernama.

  - Tuliskan langkah-langkah persiapan pengoperasian Insulation Tester.

  - Apa akibatnya jika kita terkena sengatan listrik yang mengandung arus sebesar 10 mA?

  - Berapa tegangan AC maksimum yang dapat diukur dengan Insulation Tester?

f. Kunci Jawaban

  - DC to DC Converter

  - Langkah-langkah persiapan pengoperasian Insulation Tester.

  - Pastikan rangkaian yang akan diukur berada dalam posisi “OFF” dan tidak terhubung dengan sumber tegangan AC.

  - Setel saklar kiri pada posisi “ON MΩ” saklar kanan pada posisi “MΩ” POWER ON Indicator akan bekerja.

  - Masukkan kabel penyidik (probes) tegangan tinggi (warna merah) ke lubang (jack) yang bertanda “MΩ”, kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang (jack) yang berwarna hitam (disebelah kanan lubang yang bertanda “MΩ”).

  - Pastikan rangkaian yang akan diuji dalam keadaan “OFF” dan tidak terhubung dengan sumber tegangan AC.

  - Hubungkan kabel penyidik (probes) warna hitam (menggunakan aligator clip) ke “common” atau ground dari rangkaian yang akan diukur. Untuk TV, hubungkan ke casis TV, selanjutnya sentuhkan kabel penyidik (probes)  tegangan tinggi ke titik yang akan diukur. Agar terhindar dari sengatan listrik, jaga posisi jari tangan Anda tetap di belakang pengaman.

  - Bacalah hasil pengukuran pada papan skala. Terkadang hasil pengukuran kurang memuaskan. Ini terjadi karena kontak antara ujung kabel penyidik (probes) dengan titik yang akan diukur kurang sempurna.

  - Arus listrik akan menghentikan detak jantung manusia.

  - 600 Volt.

g. Lembar Kerja 9

Fungsi Insulation Tester

A.  Pengantar

Lembar kerja ini berisikan; cara-cara menggunakan Insulation Tester sesuai dengan Standar Prosedur Operasi  Keselamatan Kerja.

Karena itu sebelum melakukan percobaan dengan lembar kerja ini, sudi kiranya Anda membaca kembali uraian tentang fungsi Insulation Tester ini.

    - Alat  dan Bahan.

        - Alat

  - Insulation Tester

  - Kabel penyidik (probes)

        - Bahan

- Kabel Listrik 220 Volt dengan panjang secukupnya

- TV Trainer/Pesawat TV.

    - Langkah Kerja

- Kabel listrik yang akan diukur tidak tersambung dengan sumber Tegangan Listrik Bolak Balik.

- Rentangkan kabel listrik, kedua ujung kabel dikupas dan kawat tembaga/penghantar yang ada pada kabel disatukan.

- Ukurlah dengan Insulation Tester/kedua kabel penyidik (probes) disentuhkan kepada kedua kawat tembaga yang ada pada kabel.

- Lihat hasil pengukuran pada papan skala Ω. Catatlah hasil pengukuran.

- Ulangi kembali langkah 1, namun kali ini ujung kabel tidak disatukan.

- Ukurlah dengan Insulation Tester.

- Lihat hasil pengukuran pada papan skala Ω. Catatlah hasil pengukuran

- Bandingkan kedua hasil pengukuran yang diperoleh.

- Untuk langkah 10,11, 12, dan 13 berikut, mintalah petunjuk terlebih dahulu pada Guru Anda.

- Insulator Tester pada posisi yang menghasilkan tegangan tinggi.

- Sentuhkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke kedua ujung tembaga yang terbungkus oleh isolasi.

- Lihat papan skala, apakah ada kebocoran isolasi pada kabel

- Gunakan Insulation Tester untuk mengukur tegangan pada rangkaian TV yang bertegangan tinggi.

    - Kesimpulan

    - Saran